PHSJ-5型实验室pH计

使用说明书

敬告用户：

- 请在使用本仪器前，详细阅读本说明书并妥善保存。

- 仪器超过一年必须送计量部门或有资格的单位复检，合格后方可使用。

目 录

- 概述

- 仪器主要技术性能

- 仪器结构

- 仪器使用

- 仪器的维护

- 仪器的成套性

- 附录

一、概述

PHSJ-5型实验室pH计(以下简称仪器) 是精密级pH测量仪器，仪器采用高精度A/D转换芯片， 配用精密级pH电极、精密级参比电极、精密级温度传感器Pt1000型温度传感器以保证仪器具有0.001级pH计的测量精度。

本仪器具有以下特点:

- 仪器可以测量溶液的电位、pH、温度值；

- 仪器采用新颖的触摸式大屏幕液晶显示屏作为显示输出，使仪器显得大方、美观；采用全中文操作界面，使用简单、方便。

- 仪器以单片微处理器为核心, 加上高精度A／D转换芯片、配用精密级测量电极和温度传感器，可以有效保证仪器的测量精度;

- 仪器可以选择多种pH标准缓冲溶液标定仪器（提供10种标准溶液），允许用户建立自己的标液组；仪器具有一点标定、二点标定和多点标定（最多5点）功能。

- 仪器带有RS－232接口，可接TP－16型串行打印机打印测量结果或与PC机通讯。

- 仪器具有断电保护功能，在仪器使用完毕关机后或非正常断电情况下，仪器内部贮存的测量数据、标定好的斜率值以及设置的参数不会丢失。

- 实验数据可以贮存、删除、打印、查阅、通讯。仪器最多可贮存200套测量数据。

二、仪器主要技术性能

1  测量范围

  - mV: (0.00～±1999.99)mV；

  - pH: (-2.000～18.000)pH；

  - 温度：(-5.0～105.0)℃。

- 电子单元基本误差

- pH: ±0.002pH±1个字；

- mV: ±0.03％(F.S)±1个字。

- 温度: ±0.2℃±1个字。

3  仪器基本误差

- pH: ±0.01pH±1个字；

- 温度: ±0.3℃±1个字。

4  温度补偿范围：（－5～105）℃。

5  被测溶液温度：（5～60）℃。

6  输入阻抗: 大于3×1012Ω。

7  输出方式: 触摸式320×240点阵液晶显示屏；RS232输出接口。

8  仪器正常工作条件

  - 环境温度：15℃~30℃；

  - 相对湿度：不大于70％；

  - 供电电源：：交流电源 电压220V±22 V，频率50Hz±1Hz；

  - 周围无影响性能的振动存在；

  - 周围空气中无腐蚀性的气体存在；

  - 周围除地磁场外无其他影响性能的电磁场干扰。

9  外形尺寸，长×宽×高, mm：290×200×70。

10  重量, kg：约1。

三、仪器结构

1  仪器正面图

（1）主机；        （2）触摸显示屏；

2  仪器后面板

（3）触摸棒；       （4）参比电极座；

（5）接地座；       （6）测量电极座；

（7）温度电极座；   （8）RS-232插座；

（9）开关；         （10）保险丝座；

（11）电源插座；

3  仪器配件及附件

（12）PH-910型玻璃电极；

（13）电极套；

（14）Q9短路插头；

（15）CY-960型参比电极；

（16）电极套；

（17）T-820C型温度传感器；

（18）打印机连线；

（19）国际通用电源线；

（20）REX-1多功能电极架。

四、仪器使用

4.1 仪器安装

a.将主机（1）和REX-1多功能电极架（20）放在台面上。

b.分别将PH-910型玻璃电极（12）、CY-960型参比电极（15）和T-820C型温度传感器（17）放在REX-1多功能电极架（20）上。将Q9短路插头（14）拔下，将PH-910型玻璃电极（12）插入测量电极座（6）；将CY-960型参比电极（15）接入参比电极座（4）；将T-820C型温度传感器（17）插入温度电极座（7）；拧下保险丝座（10）盖，放入1A/220V保险丝，拧好保险丝座盖；将国际通用电源线（19）插入电源插座（11）；若用户配置TP―16型打印机（打印机的安装见该产品使用说明书），则将打印机连线（18）分别插入仪器的RS-232插座（8）和打印机插座内。

4.2  开/关机

仪器连接好电源后，打开电源开关，仪器即显示“PHSJ－5型实验室pH计”、“欢迎使用   雷磁产品”等字样，数秒后，仪器自动进入测量状态。测量结束后，插上短路插头，关闭电源，仪器关机。

仪器必须开机预热0.5h后方可进行测量。为了保证仪器的高精度测量，建议用户在开机预热0.5h后进行mV零点校正。

4.3  仪器的起始状态

为了方便用户使用，仪器一开机即进入pH测量状态，显示如图，其中显示屏上方显示有当前的pH测量结果和系统时间、下方为对应的电位和当前温度值以及温度电极类型和自动温度补偿状态提示；显示屏右面为按键。图中即表示仪器的起始状态。

仪器的起始状态显示示意图

在此状态下，用户可以直接按“设置”键、“查阅”键、“标定”键、“存贮”键、“打印”键、“删除”键进入相应工作模块，完成相应功能。

4.4  设置功能

为了保证更好地使用本仪器，在正常使用前，用户应检查一下系统的设置情况，包括系统时间、温度电极类型、手动温度值等等。在仪器的起始状态下，按“设置”键，仪器显示设置菜单，用户可以设置系统时间、mV分辨率、pH分辨率、手动温度、温度电极类型以及mV零点等，显示如图：

仪器“设置”菜单显示示意图

用户可以直接按相应的菜单项二次来选择相应功能模块，或者按一下相应的菜单项，再按“确认”键选择相应的功能模块；按“取消”键或者按“×”（退出）键退出设置菜单。

4.4.1  设置系统时间

按“设置”键，再按“确认”键，仪器进入设置系统时间模块，用户可以设置系统时间，窗口上方为当前的系统时间，下方为对应的时间按键，包括“年”、“月”、“日”、“时”、“分”、“秒”键，显示如图：

设置系统时间显示示意图

用户按相应的时间键，即可设置对应项的时间值。例如用户需要设置当前的月份，可按如下方法操作：按一下“月”键，仪器自动将当前月份加一，同时仪器会显示另外二个按键，即“设置”键、“…”键，显示如图：

设置系统时间显示示意图

重复按“月”键至用户需要的月份时，按“设置”键即可完成当前月份的设置。（或者采用输入法操作：按“…”键，仪器会弹出一个输入窗口供用户直接输入所需的月份值，用户输入完毕后，按“确认”键，退出输入窗口，再按“设置”键，同样可完成当前月份的设置）。

同理，可设置其他时间项。

设置完毕，按“×”（退出）键退出系统时间设置模块，返回起始状态。

4.4.2  设置mV分辨率

本仪器允许用户选择mV的显示分辨率，即0.1mV或者0.01mV。按“设置”键，选择“mV分辨率”后按“确认”键，用户即可设置mV的显示分辨率。仪器显示“系统设置分辨率……”字样，设置完毕，仪器返回起始状态。

4.4.3  设置pH分辨率

本仪器允许用户选择pH的显示分辨率，即0.01pH或者0.001pH。按“设置”键，选择“pH分辨率”后按“确认”键，用户即可设置pH的显示分辨率。仪器显示“系统设置分辨率……”字样，设置完毕，仪器返回起始状态。

4.4.4  设置手动温度

温度电极插口如果连接有温度传感器时，仪器自动采用温度传感器的温度值，反之，仪器采用用户设定的手动温度值作为当前的温度值。按“设置”键，选择“手动温度”项，按“确认”键，仪器即进入手动温度设置模块，显示如图。按“设置”键或者直接在手动温度值显示区域按一下，仪器即弹出一个输入窗口，用户可输入相应的手动温度值。设置完毕，仪器返回起始状态。

设置手动温度显示示意图

4.4.5  设置温度电极

本仪器允许连接二种温度电极，即Pt1000型温度电极或者RT2252型温度电极，用户必须按照仪器连接的温度电极类型设置相应的温度电极。按“设置”键，选择“温度电极”项，按“确认”键，仪器即进入温度电极设置模块，显示如图。

设置温度电极显示示意图

如果仪器温度电极插口连接有Pt1000型温度电极，则用户须设置温度电极为Pt1000温度电极，反之设置为RT2252温度电极。直接在“Pt1000温度电极”和“RT2252温度电极”选项上按一下触摸屏即可，选择完毕按“确认”键，仪器设置温度电极，然后返回起始状态。按“取消”键或者按“×”（退出）键退出温度电极设置菜单，返回起始状态。

当用户选择温度电极为“Pt1000”时，设置菜单上会同时显示一个“设置R0”键，按此键用户可以设置Pt1000温度电极零度时的电阻值。一般情况下，Pt1000型温度电极在零度时的电阻值为1000Ω，但是由于做作工艺、材料的关系，导致Pt1000温度电极的零度阻值不是恰好1000Ω，此时为了保证测量的精度，有必要按照实际标称的阻值重新设置R0值。按“设置R0”键，输入实际标称的R0值即可。

注意：修改此数据将直接影响测量结果，如果用户无法得到使用的Pt1000温度电极的零度阻值（R0），请不要随意修改此数据。

4.4.6  校正mV零点

为了保证仪器的高精度测量，用户应在开机0.5h后进行mV零点校正。

按“设置”键，选择“mV零点”项，按“确认”键，仪器即进入校正mV零点模块，仪器提示“校正mV零点，确认吗？”字样，要求用户确认。按“确认”键即可校正mV零点，反之按“取消”键将放弃操作，返回起始状态。

4.5  查阅功能

用户可以查阅上次的标定数据、标液组；查阅存贮的测量结果。在仪器的起始状态，按“查阅”键，即可进入查阅模块。显示如图：

查阅菜单显示示意图

4.5.1  查阅标定数据

用户可以查阅上次的标定数据、标定时间、标定温度和当前的斜率值；建立自己的标液组等。在“查阅”菜单下，选择“查阅标定数据”，按“确认”键即可进入“查阅标定数据”模块。显示如图：

查阅标定数据显示示意图

显示屏上方为上次的标定数据，包括标定时间、标定点数以及对应每一点标准缓冲溶液的标定数据和当前的百分斜率值；下方为当前用户使用的标液组情况；右面为“<＝>”（移动）键、“标定”键、“设置”键。

当上次标定采用多点标定时，用户可以按“<＝>”（移动）键来回显示每个标液点的具体数据。

在这里，按“标定”键，用户可以直接标定电极斜率（具体标定步骤见标定部分）。

按“×”（退出）键退出查阅标定数据模块，返回起始状态。

按“设置”键，用户可以建立新的标液组。

4.5.1.1 设置标液组

仪器具有自动识别功能，能够识别10种标准缓冲溶液。本仪器允许用户进行多点标定，但最多不能超过5个点。由于10种标准缓冲溶液之间的pH范围相互有重叠，为了保证测量的精度，方便用户使用，用户需要建立相应的标液组。比如用户将采用4.008pH、9.180pH标准缓冲溶液进行标定电极斜率，那么设置标液组为4.008pH和9.180pH标准缓冲溶液二种，在实际标定时，仪器会自动识别此二种标准缓冲溶液。

按“设置”键进入设置当前标液组模块，显示如图，其中设置标液组窗口有10个图标对应10种标准缓冲溶液，此10种标准缓冲溶液分别为：1.679pH、3.557pH、3.776pH 4.008pH、6.865pH、7.000pH、7.413pH、9.180pH、10.012pH 和12.454pH。图标下显示标液的标称pH值，比如显示3.56的图标就是对应3.557pH标液；打勾的图标表示此标液已被选择、没有打勾的图标表示未被选择；反色显示的图标表示当前的标液是可操作的，此时可以按“选择”或“清除”键即可选择或清除当前标液；窗口栏中显示当前标液组中已选择的标液数量。

设置标液组显示示意图

在对应标液的图标位置上按一下使当前标液成为可操作，此时如果原标液未被选择（未打勾），则可按“选择”键选择当前标液。反之，如果原对应标液已被选择（已打勾），则可按“清除”键清除掉。

比如用户需要选择3.557pH标液，则按一下对应3.557pH标液的图标位置，使显示3.56pH的图标反色显示，再按一下“选择”键，显示3.56pH的图标立即打勾显示，表示已被选择，同时仪器自动将“选择”键设置为“清除”键，此时再按“清除”键（同“选择”键为同一位置）也可清除选择。

为避免标液间pH值重叠而影响标定，用户应选择实际使用的对应标液，对于其他用户不用的标液，应全部清除选择。

选择完毕，按“确认”键或者 “×”（退出）键退出设置标液组模块，返回查阅标定数据模块。

（仪器能识别的10种标准缓冲溶液见附录）

4.5.1.2 标定

在查阅标定数据模块中，仪器也允许用户标定当前的电极斜率，具体操作可参见4.6章节中标定部分

4.5.2  查阅存贮数据

对于存贮起来的测量数据，用户如需查阅，则在仪器的起始状态下，按“查阅”键并选择“查阅存贮数据”项即可，显示如图，其中显示屏上方显示当前对应的存贮号和存贮总数；每页最多可显示4个存贮数据，包括存贮时间、温度值、斜率值、电位和pH值；显示屏右面为按键，包括“打印”键、“删除”键、“前页”键、“后页”键等。

用户直接按图中显示的数据区域即可选择相应的存贮数据，按“前页”、“后页”键可翻看其他页的存贮数据。

此时，如果用户需要打印、删除存贮数据，按“打印”、“删除”键即可。

查阅存贮数据显示示意图

4.6  标定功能

在每次测量以前，建议用户对电极进行重新标定，一旦开始标定，前一次的标定数据将会被覆盖。

在仪器的起始状态，按“标定”键，或者在“查阅标定数据”模块中，按“标定”同样可以标定电极斜率。仪器提示“标定电极斜率吗？”，按“确认”键，仪器即进入标定模块，显示如图。其中屏幕上半区为当前的测量数据，仪器显示当前的pH值(斜率设定为100.00%)、电位值和温度值；屏幕中间为当前用户设定的标液组；屏幕下面为当前的标定结果；右面为“自动识别”（或“手动识别”）键、“确认”键、“取消”键、“设置”键。自动识别（或手动识别）表示当前仪器的识别方式为自动识别或手动识别方式，按“自动识别”（或手动识别）键可在自动识别和手动识别方式间快速切换。按“设置”键可设置当前标液组；当电极放入标液显示稳定后，按确认键即可标定当前标液；按“取消”键退出标定。

标定功能显示示意图

仪器具有自动识别标准缓冲溶液的功能，本仪器可以自动识别10种标准缓冲溶液。由于10种标准缓冲溶液之间的pH范围相互有重叠，为了保证测量的精度，在开始标定前，用户应检查一下设置好的标液组。比如，如果用户用4.008pH、9.180pH两种标准缓冲溶液标定电极斜率，那么当前标液组中必须设置为4.008pH和9.180pH二种标准缓冲溶液，否则仪器不会自动识别此二种标准缓冲溶液，影响标定结果甚至出现标定错误信息。在标定状态下，按当前标液组旁边的“设置”键即可设置当前的标液组（具体设置参见《4.5.1 查阅标定数据》中设置标液组部分章节）。

开始标定前，用户准备好1至5个标准缓冲溶液（可以是常规的标准缓冲溶液，也可以是用户自己的标准缓冲溶液），将它们置于恒温下放置一定时间，同时按照前面介绍的设置一下标液组，设置完毕即可进行电极标定。

将pH测量电极、参比电极、温度传感器等清洗干净后一起放入待标定的标准缓冲溶液中，等显示稳定后，按“确认”键，仪器显示“存贮标定数据……”，稍后，仪器提示用户“结束标定吗？”，显示如图，如果用户有其他的标准缓冲溶液需要标定，则可选择“继续标定”键，然后重复前面的步骤标定其他标准溶液，直至标定结束！在标定过程中，用户随时可按“取消”键结束标定。

某标液标定结束时显示示意图

注：当标定至第5个标液时，仪器也会自动结束标定。

对于pH范围相互有重叠的标准缓冲溶液，比如6.865pH和7.000pH两种标准缓冲溶液，建议采用如下方法标定：

第一种  当用户标定6.865pH标准缓冲溶液时，将标液组设置为只有6.865pH，然后标定，等6.865pH标液标定完后，重新设置标液组，将标液组设置为只有7.000pH，然后标定即可。

第二种  采用手动识别方式标定，即每次标定标准缓冲溶液时，手动输入当前标液对应当前温度下的标称pH值，也可完成标定，但是此方法比较烦琐。

对常规的标准缓冲溶液，用户可使用自动识别功能，配合前面设置的标液组，仪器将自动识别这些标准缓冲溶液，用户不必改变识别方式即可标定（如果无法识别，仪器会提示用户：标定错误，要求用户或更换电极、或重新设置标液组、或将自动识别方式改为手动识别，用户可按实际情况选择操作。）；当用户使用自己的标准缓冲溶液（非常规标准缓冲溶液）来标定电极时，必须使用手动识别方式。

比如，用户有一个标准缓冲溶液，已知25.0℃时的标称pH值为2.704pH，25.1℃时的标称pH值为2.710pH，25.2℃时的标称pH值为2.720pH，则用户应尽量将标定时的温度恒定在25℃。开始标定后，首先将识别方式设置为“手动识别”，等显示稳定后，按“确认”键，仪器要求用户输入当前温度下的标称pH值，如果当前温度为25.2℃，则输入2.720，输入完毕按“确认”键，仪器存贮当前的标定数据。

如果用户既有常规标准缓冲溶液，又有自己的标准缓冲溶液，则只需分别按自动识别方式和手动识别方式操作即可。

4.7 存贮功能

测量结束后，如果用户需要将当前测量结果存贮起来，可在仪器的起始状态下按“存贮”键，仪器提示用户“存贮当前数据吗？”，按“确认”键即可将当前测量结果存贮起来，按“取消”键则放弃存贮操作，返回起始状态。

4.8 打印/通讯功能

4.8.1 即时打印

打印当前测量数据。

用户若想打印当前测量结果，只需接上TP-16型串行打印机，正确设置打印机后，接通打印机电源，在仪器的起始状态，按“打印”键，仪器即可打印当前测量数据（如果用户已经存贮过测量数据，则需要选择“打印当前数据”项，再按“确认”键来打印）。

4.8.2 即时通讯

如果用户希望和PC机上实现即时通讯，则可将RS－232接口与PC机串行口相连，在PC机上运行《雷磁数据采集系统1.0》软件（此软件的具体使用和功能可参见《雷磁数据采集系统使用说明》，本软件为免费，随机赠送），即可在PC机上实现即时通讯功能。

4.8.3 打印全部存贮数据

打印存贮的测量结果。

同即时打印一样连接正确TP16型串行打印机并设置后，在仪器的起始状态下，按“打印”键，选择“打印全部存贮数据”项，按“确认”键即可打印用户存贮的全部数据。打印包括仪器的名称、厂名、打印日期、存贮号、电位值、pH值、温度值、斜率值、存贮时间等。

4.8.4 发送全部存贮数据

同即时通讯一样，正确连接PC机后，PC机上运行《雷磁数据采集系统1.0》软件，执行“读取存贮数据”操作，即可将全部存贮的数据发送至PC机。

4.8.5 打印单独的存贮数据

在“查阅存贮数据”模块里，仪器允许用户选择地打印某个存贮数据。用户选择好需要打印的存贮数据后，按“打印”键，选择“打印当前存贮数据”项，按“确认”键即可打印此存贮数据。

4.8.6 发送单独的存贮数据

如果仪器连接有运行《雷磁数据采集系统》软件的PC机，在查阅存贮数据时，当前的PC机上能即时看到用户选择的存贮数据。

4.9 删除功能

4.9.1 删除全部存贮数据

如果需要将贮存的测量数据全部删除，可在仪器的起始状态下按“删除”键（或在查阅存贮数据模块中，按“删除”键，选择“删除全部存贮数据”），仪器提示用户“删除全部数据，确认吗？”，按“确认”键即可删除全部存贮数据。删除结束，仪器返回起始状态或者回到“查阅存贮数据”模块中；按“取消”键则放弃删除操作。

4.9.2 删除单独的存贮数据

仪器允许用户独立删除某个存贮数据，在“查阅存贮数据”模块里，按“删除”键，选择“删除当前存贮数据”项后，按“确认”键即可删除此存贮数据。按“取消”键则放弃删除操作。

注意：任何删除的数据无法恢复，请小心删除。

五.仪器的维护

- 仪器必须有良好的接地。

- 开机前，须检查电源是否接妥。

- 仪器可供长期稳定使用。测试完样品后, 所用电极应浸放在蒸馏水中。

- 仪器不使用时, 短路插头也要接上，以免仪器输入开路而损坏仪器。

六、仪器的成套性

1．PHSJ－5型实验室pH计         1台；

2．T－820C温度传感器            1支；

3. PH－910型玻璃电极            1支；

4．CY－960型参比电极            1支；

5．附件一套，以随机装箱单为准。

七、附录

十种标准缓冲溶液pH表

| 级别 | 二级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0℃ | 1.666 |  | 3.860 | 4.003 | 6.984 |
| 5℃ | 1.668 |  | 3.840 | 3.999 | 6.951 |
| 10℃ | 1.670 |  | 3.820 | 3.998 | 6.923 |
| 15℃ | 1.672 |  | 3.802 | 3.999 | 6.900 |
| 20℃ | 1.675 |  | 3.788 | 4.002 | 6.881 |
| 25℃ | 1.679 | 3.557 | 3.776 | 4.008 | 6.865 |
| 30℃ | 1.683 | 3.552 | 3.766 | 4.015 | 6.853 |
| 35℃ | 1.688 | 3.549 | 3.759 | 4.024 | 6.844 |
| 38℃ | 1.691 | 3.548 |  | 4.030 | 6.840 |
| 40℃ | 1.694 | 3.547 | 3.753 | 4.035 | 6.838 |
| 45℃ | 1.700 | 3.547 |  | 4.047 | 6.834 |
| 50℃ | 1.707 | 3.549 | 3.749 | 4.060 | 6.833 |
| 55℃ | 1.715 | 3.554 |  | 4.075 | 6.834 |
| 60℃ | 1.723 | 3.560 |  | 4.091 | 6.836 |
| 70℃ | 1.743 | 3.580 |  | 4.126 | 6.845 |
| 80℃ | 1.766 | 3.609 |  | 4.164 | 6.859 |
| 90℃ | 1.792 | 3.650 |  | 4.205 | 6.877 |
| 95℃ | 1.806 | 3.674 |  | 4.227 | 6.886 |

接上表

| 级别 | （丹麦） | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0℃ | 7.12 | 7.534 | 9.464 | 10.317 | 13.423 |
| 5℃ |  | 7.500 | 9.395 | 10.245 | 13.207 |
| 10℃ | 7.06 | 7.472 | 9.332 | 10.179 | 13.003 |
| 15℃ |  | 7.448 | 9.276 | 10.118 | 12.810 |
| 20℃ | 7.02 | 7.429 | 9.225 | 10.062 | 12.627 |
| 25℃ | 7.00 | 7.413 | 9.180 | 10.012 | 12.454 |
| 30℃ | 6.99 | 7.400 | 9.139 | 9.966 | 12.289 |
| 35℃ |  | 7.389 | 9.102 | 9.925 | 12.133 |
| 38℃ | 6.97 | 7.384 | 9.081 |  | 12.043 |
| 40℃ | 6.97 | 7.380 | 9.068 | 8.889 | 11.984 |
| 45℃ |  | 7.373 | 9.038 |  | 11.841 |
| 50℃ | 6.97 | 7.367 | 9.011 | 9.828 | 11.705 |
| 55℃ |  |  | 8.985 |  | 11.574 |
| 60℃ | 6.97 |  | 8.962 |  | 11.449 |
| 70℃ | 6.98 |  | 8.921 |  |  |
| 80℃ | 7.00 |  | 8.885 |  |  |
| 90℃ | 7.03 |  | 8.850 |  |  |
| 95℃ |  |  | 8.833 |  |  |

标准溶液称量：

| pH值(25℃) | 中文名称 | 分子式 | 浓度mol/L | 每升称量（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.679(二级) | 四草酸钾 | KH3(C2O4)2·2H2O | 0.05 | 12.61 |
| 3.557(一级) | 酒石酸钾 | KHC4H4O6 | 25℃饱和 | >7 |
| 3.776(一级) | 柠檬酸钾 | KH2C6H5O7 | 0.05 | 11.41 |
| 4.008(一级) | 邻苯二甲酸氢钾 | KHC8H4O4 | 0.05 | 10.12 |
| 6.865(一级) | 磷酸二氢钾 | KH2PO4 | 0.025 | 3.387 |
|  | 磷酸氢二钠 | Na2HPO4 | 0.025 | 3.533 |
| 7.00(丹麦) | 磷酸二氢钾 | KH2PO4 | 0.02 | 2.780 |
|  | 磷酸氢二钠 | Na2HPO4 | 0.0275 | 3.886 |
| 7.413(一级) | 磷酸二氢钾 | KH2PO4 | 0.008695 | 1.179 |
|  | 磷酸氢二钠 | Na2HPO4 | 0.03043 | 4.303 |
| 9.180(一级) | 硼砂 | Na2BO4O7·10H2O | 0.01 | 3.80 |
| 10.012(一级) | 碳酸氢钠 | NaHCO3 | 0.025 | 2.092 |
|  | 碳酸钠 | Na2CO3 | 0.025 | 2.640 |
| 12.454(二级) | 氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 25℃饱和 | >2 |
| 一级、二级试剂为美国国家标准与技术研究所（NIST）的标准 John A. Dena, Analytical Chemistry Handbook, McGraw-Hill Inc.,1995； 0℃~60℃时pH(s)的不确定度为0.005pH;60℃~95℃时pH(s) 的不确定度为0.008pH； 用新蒸馏无CO2水配制。 |

# Text boxes

  - 为了保护和更好的使用仪器，每次开机前，请检查仪器后面的电极插口，必须保证它们连接有测量电极或者短路插，否则有可能损坏仪器的高阻器件。

  - 仪器不使用时, 短路插头也要接上，以免仪器输入开路而损坏仪器。

  - 为了保证仪器的高精度测量，建议用户在开机预热0.5h后进行mV零点校正。

- 用户使用自己的标准缓冲溶液（非常规标准缓冲溶液）标定电极时，必须事先知道此标准缓冲溶液在标定温度区的标称pH值。

- 在每次测量以前，建议用户对电极进行重新标定，一旦开始标定，前一次的标定数据将会被覆盖。