FX-II种子风选净度仪

说

明

书

杭州汇尔仪器设备有限公司
Hangzhou Huier Apparatus & Equipment Co.,Ltd

FX-II种子风选净度仪说明书

一、产品简介

种子风选净度仪，又名种子吹风机，是我公司在引进和参照美国及其他国家同类产品技术的基础上，根据物质微粒在气流中的空气动力学行为(飘浮速度)，运用微电子控制技术开发的一种专门用于种子净度试验的仪器。

种子风选净度仪（种子吹风机）管道为优质有机玻璃材质制成，底座机体全金属静电喷塑，牢固、耐用、外形美观。整机体积小、低噪音、性能优越、操作简单、安全稳定。具有风力大小连续可调和定时等功能，仪器对蔬菜、花卉等轻质种子到粮食玉米较大较重颗粒的种子都能适用，试验精度也大为提高。该种子吹风机对早熟禾、高羊茅等草种都能达到理想的净度效果，对蔬菜、花卉、药材、烟草种子和粮食谷物等都能广泛应用，在种子科研院校、种子管理站及种子公司都有普遍的使用。

二、结构示意图

(详见图1)      图1：结构示意图

三、工作原理

种子净度是指在一定量的种子中，正常颗粒的重量占总量（包含有除种粒外的杂质）的百分比。净度为100%的种子没有杂质。净度的计算方法如下： 
　　种子净度=（种子总重量—杂质重量／种子总重量）×100%

待检测的样品放置于一个底部装有精密网眼的料杯中。底部风机会将风通过网眼输送至垂直风选管道中，这样样品就会被分成两部份：轻质的杂质部分(收集于顶部杂物杯)，以及正常种子部分(收集于料杯中) 。正常种子的重量对总重量的占比即为该种子样品的净度。

四、使用方法

- 仪器拆箱后请按照示意图进行组装。

- 接通电源。

- 将要做实验的种子或谷物放入料杯内，推入料杯室内卡   紧，按下按扭开关，指示灯亮，将风力调节旋扭向右旋转（向右为风力逐渐增加；反之风力随之减小）选择合适的风力进行实验（同时也可以调节垂直风选导管顶端的风门调整风力的大小）。风力大小调节至被检验物品被向上气流充分抛扬，而杂质恰被上面两层挡住后进入杂物杯为宜。定时最长时间为10分钟，在0—10分钟内可任意设置。定时结束后，如需再次启动，须将电源开关切断后再次开启。

- 实验结束后应及时切断电源，保持仪器清洁。

五、注意事项

1.  风力调节旋扭应慢慢转动，选择合适风力进行试验。

- 每次试验完毕应清理干净。

- 吹风仪风选导管是有机玻璃材料制作，切忌用酒精、丙 酮等腐蚀性溶液擦拭（如需清洁请用柔软布料擦拭）。

- 机箱平时不要打开，以防安全。

- 操作时应小心谨慎避免碰损。

- 用户电源插座尽有可靠接地，尽量使用固定在墙上的插

座（慎用接线板连接）以防安全。

六、技术参数

  - 最大风量：2.31立方米/小时

  - 最大风压：785pa

  - 电机功率：160W

  - 定    时：0—10分钟

  - 外形尺寸：60×40×35CM

  - 工作电压：220V  50HZ

七、装箱清单

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 1台 | 有机玻璃管 | 1套 |
| 刷子 | 1把 | 十字螺丝刀 | 1把 |
| 说明书 | 1份 | 保修卡,合格证 | 1份 |

杭州州汇尔仪器设备有限公司

地址：杭州市天城路87号现代大厦二楼 电话：0571-86973363 85737035 传真：0571-86976021 网址：http://www.he17.com

# Text boxes

在使用产品前请仔细阅读使用说明书